Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   № 79

от  19 февруари  2010 година

## за утвърждаване на Национален първичен еталон на Република България на единицата за ускорение “m/s2” при вибрация

На основание на чл. 18 от Закона за измерванията и чл. 7 от Наредбата за реда за утвърждаване на националните еталони на Република България и за начина за използване и съхраняване на еталоните, приета с Постановление № 74 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 
2003 г.; изм., бр. 40 от 2006 г.)

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

Утвърждава Национален първичен еталон на Република България на единицата за ускорение „m/s2” при вибрация в състав съгласно приложение № 1 и с метрологични характеристики съгласно приложение № 2.

# МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  Бойко Борисов

## ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Росен Желязков

Приложение № 1

СЪСТАВ

На Националния първичен еталон на Република България на единицата за ускорение “m/s2” при вибрация

| № | Оборудване | Производител, тип и идентификационен № |
| --- | --- | --- |
| 1. | Генератор | Г3-110 № 3369 (Русия) |
| 2. | Усилвател на мощност | B&K 2707 № 1173261 (Дания) |
| 3. | Електродинамичен вибратор | B&K 4805 № 1235980 + 4815 № 1321576 / 4811 № 1176109; 4809 № 1257856 (Дания); Vibro № 1 (РБ) |
| 4. | Динамичен калибратор | Hewlett-Packard HP 5529A System 2 (САЩ) |
| 5. | Интерферометър/лазер | ЛОФМИ/НЦМ № 1 / ELAS № 1 (РБ) |
| 6. | Цифров честотомер | Ч3-38 № 610565; Ч3-54 № 001076, 011340 (Русия) |
| 7. | Цифров мултиметър | Fluke 8506A № AS3585033, AS3435022 (САЩ) |
| 8. | FFT анализатор | B&K 2034 № 1245565 (Дания) |
| 9. | Съгласуващ усилвател | B&K 2650 № 1262326; 2635 № 1156183 (Дания) |
| 10. | Осцилоскоп | Hitachi VC-6015 № 4094419 (Япония) |
| 11. | Спомагателно оборудване | Климатизатор, термохигробарометър и др. |

Приложение № 2

МЕТРОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На Националния първичен еталон на Република България на единицата за ускорение “m/s2” при вибрация

| № | Метрологична характеристика | Стойност |
| --- | --- | --- |
| 1. | Честотен обхват [Hz] | От 0 до 1,25·104 |
| 2. | Обхват на възпроизвеждане на виброускорение [m/s2] | От 0,1 до 103 |
| 3. | Обхват на възпроизвеждане на виброскорост [m/s] | От 0,2∙10-3 до 1,65 |
| 4. | Обхват на възпроизвеждане на вибропреместване [m] | От 1∙10-7 до 4∙10-2 |
| 5. | Координати на опорната точка за ускорение на силата на тежестта (абсолютна гравиметрична станция „София – Метрология” в сградата на НЦМ - София, ул. „Проф. Петър Мутафчиев” № 2): Ширина [⁰N] Дължина [⁰E] Кота [m] | 42,6649 23,3794 572,112 |
| 6. | Стойност на постоянното ускорение на силата на тежестта в опорната точка [m/s2]: - На височина на измерване 0,84 m - В опорната точка на пода на фундамента Гравитационен градиент [(m/s2)/m)] Относителна разширена неопределеност (k=2) на абсолютно определената стойност на ускорението на силата на тежестта в опорната точка | 9,80234423 9,80234686 -3,10∙10-6 1∙10-9 |
| 7. | Обхват на измерване на напрежение AC/DC [V] и най-малка разширена относителна неопределеност (k=2) [%] | От 0,01 до 100 0,02/0,002 |
| 8. | Най-малка разширена относителна неопределеност (k=2) за виброускорение, виброскорост, вибропреместване и коефициент на преобразуване на средства за измерване [%] | 0,2 (до 800 Hz) 0,3 (>800 Hz до 2·103 Hz) 0,5 (>2·103 Hz до 8·103 Hz) 0,6 (>8·103 Hz до 1,25·104 Hz) |
| 9. | Най-малка разширена относителна неопределеност на честотата (k=2) [%] | 0,0003 |